## 广州中医药大学第一附属医院白云医院空气波压力循环治疗仪等设备采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：空气波压力循环治疗仪等设备采购项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2024】35号

- 一、项目概况：我院拟采购空气波压力治疗仪一台（包一）、气压振动排痰机一台（包二）、呼吸湿化治疗仪一台（包三）。

- 二、招标限价（人民币）：

- 包一：1.35万元；包二：2.4万元；包三：3.5万元。

- 三、资金性质：自有资金。

- 四、项目需求书：

- （一）包一

- 1、项目需求书：

- 1.采购数量：一台

- 2.技术参数：

- （一）治疗时间：1min--99min，可调节；

- （二）压力范围：40--200mmHg,可调节；

- （三）压力保持时间：1s--6s，可调节；

- （四）循环间隔时间：1s--20s，可调节；

- （五）显示方式：≥4.3寸彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;

- （六）治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式等，≥8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式；

- （七）连接套筒：可同时连接≥2个4腔套筒，同时治疗≥2个肢体；

- （八）梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

- （九）▲零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

- （十）充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

- （十一）具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

- （十二）报警功能：实时压力监测，漏气自动报警并停止工作自动泄压，断电自动泄压保护；

- （十三）配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

- （十四）（可选配）独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用；

- （十五）记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

- （十六）实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力，充气速度等参数，便于护理巡视；

- （十七）连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

- （十八）套筒内胆：为医用级材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

- （十九）主机设计：手提式设计，可选配床旁挂钩装置；

- （二十）通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证；

- 3.配置要求（不低于以下配置）

| 序 号 | 配置要求 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 下肢治疗套筒 | 3 | 只 |
| 3 | 上肢治疗套筒 | 2 | 只 |
| 4 | 无纺布套（上肢套） | 2 | 个 |
| 5 | 无纺布套（下肢套） | 4 | 个 |
| 6 | 双肢气体导管 | 2 | 条 |
| 7 | 单肢气体导管 | 2 | 条 |
| 8 | 保险管 | 2 | 个 |
| 9 | 手泵 | 1 | 套 |
| 10 | 足泵 | 1 | 套 |
| 11 | 动静脉手足泵专用气体导管 | 1 | 套 |
| 12 | 医用小推车 | 1 | 台 |
| 13 | 合格证、保修卡、说明书 | 1 | 套 |
| 14 | 流程卡（过塑版） | 1 | 套 |
| 15 | 消毒手册 | 1 | 套 |

- 2、售后要求

- （一）免费主机原厂保修不少于三年，配件保修一年（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州或就近地区设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于设备购买单价/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- （十六）需报主要配件优惠价（若有）

- （十七）需报耗材/试剂优惠价（若有）

- 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- （十八）法律、法规规定的其它条件

- 包二：

- 1、项目需求书：

- 1.采购数量：一台

- 2.技术参数：

- 工作原理：符合 HFCWO (气压振动排痰机)技术清除肺内分泌物的治疗系统标准；

- 主机可高速充气和放气，通过胸带气囊使患者的胸壁产生振动；

- 采用参数化治疗程序；

- 主机：重量≧6.5kg，长≧28cm，宽≧26cm，高≧22cm。噪声≤85dB(A)；

- 气流频率:≧5Hz~22Hz（1Hz步进）；

- 频率分布：多级可调（≧18段可调）；

- 频率精度：±10%；

- 气压范围：1.5~4.0kpa(分为≧9个档位)；气压精度：±0.2kpa；

- 配有蓝牙急停开关。可以在半径十米之内控制机器暂停工作；

- （十）定时范围：1~15分钟，（分为≧15档位），可自动停机；定时精度：±10%

- 3.配置要求（不低于以下配置）

| 序 号 | 配置要求 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 主机 | 1 | 台 |
| - 2 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| - 3 | 电源线 | 1 | 根 |
| - 4 | 蓝牙开关 | 1 | 块 |
| - 5 | 导气软管 | 2 | 根 |
| - 6 | 背心 | 2 | 件 |
| - 7 | 胸带 | 2 | 条 |
| - 8 | 合格证、保修卡、说明书 | 1 | 套 |
| - 9 | 流程卡（过塑版） | 1 | 套 |
| - 10 | 消毒手册 | - 1 | - 套 |
| - 11 | 小推车 | - 1 | - 辆 |

- 4.易损件优惠价：

| - 序号 | - 耗材中文名称 | - 规格 | - 单位 | - 最高限价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 背心 | - 标配 | - 件 | - 600 |  |
| - 2 | - 胸带 | - 标配 | - 件 | - 600 |  |
| - 3 | - 导气软管 | - 标配 | - 对 | - 400 |  |
| - 4 | - 风机 | - 标配 | - 个 | - 3580 |  |
| - 5 | - 主机薄膜按键 | - 标配 | - 片 | - 1050 |  |
| - 6 | - 数字显示屏 | - 标配 | - 块 | - 1150 |  |

- 2、售后要求

- （一）主机整机保修不少于三年，（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州或就近地区设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于设备单价/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（提供系统接口）及维修密码（如有）。

- （十五）交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- （十六）需报主要配件优惠价（若有）

- （十七）需报耗材/试剂优惠价（若有）

- 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- （十八）法律、法规规定的其它条件

- 包三：

- 1、项目需求书：

- 1.采购数量：一台

- 2.技术参数：

- （一）适用有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人或实行气道保护策略患者 (包括气管切开患者)；

- （二）具备成人模式、儿童模式；

- （三）病人界面连接管具有透水不透气性能，可最大限度减少液态冷凝水功效；

- （四）主机具有气体过滤功能（细菌过滤效率≥99.99%，病毒过滤效率≥99.9%）；

- （五）主机内置高温消毒功能，有实时消毒状态监测和显示，并具备消毒次数提示；

- （六）流量≧两种调节方式：精准调节、快速调节；

- （七）具备氧浓度调节与监测：氧浓度调节监测范围≧21-100%；

- （八）内置涡轮技术：无空压机、无气源也可独立工作；

- （九）▲提供同一品牌的自动注水双浮子湿化水罐，需要提供证明文件；

- （十）▲主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度；

- （十一）具备报警功能：呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低、水罐水量，无法达到目标温度，断电报警；

- （十二）▲需提供模拟操作软件，了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频；

- （十三）可选配带氧气瓶支架和 UPS 的可移动支架；

- （十四）连接氧气的高压氧管带有导电性能，以防止氧气接头连接时火花产生的风险，并提供证明文件；

- （十五）提供与主机配套使用的同一品牌耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。

- 3.配置要求（不低于以下配置）

| 序 号 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 呼吸湿化治疗仪 | - 1 | - 台 |
| - 2 | - 支架 | - 1 | - 套 |
| - 3 | - 托盘 | - 1 | - 个 |
| - 4 | - 塑料篓 | - 1 | - 个 |
| - 5 | - 流量计胶管组件 | - 1 | - 套 |
| - 6 | - 空气过滤片 | - 5 | - 包 |
| - 7 | - 呼吸湿化治疗仪 - （加热呼吸管路套装） | - 2 | - 套 |
| - 8 | - 呼吸湿化治疗仪 - （鼻塞导管） | - 1 | - 个 |
| - 9 | - 呼吸湿化治疗仪 - （气管切管接头） | - 1 | - 个 |
| - 10 | - 合格证、保修卡、说明书 | - 1 | - 套 |
| - 11 | - 流程卡（过塑版） | - 1 | - 套 |
| - 12 | - 消毒手册 | - 1 | - 套 |

- 2、售后要求

- （一）主机整机免费保修不少于三年，（从验收合格签字之日起），终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于1次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州或就近地区设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于设备单价/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（提供系统接口）及维修密码（如有）。

- （十五）交货时间：合同签订后的7个工作日内到货。

- （十六）需报主要配件优惠价（若有）

- （十七）需报耗材/试剂优惠价（若有）

- 本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- （十八）法律、法规规定的其它条件

- 3、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 4、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。材料需具明包一或包二，双面打印。

- 5、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 6、述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 五、付款方式

- 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后以公对公方式支付全额合同款。投标人凭以下文件申请付款：

- （一）验收报告（必须有投标人、采购人使用科室及设备科的书面确认）；

- （二）投标人开具的正式增值税专用/普通发票；

- （三）合同复印件。

- 7、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 8、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年12月9日上午9:30前电话或邮件通知招标人。

- 六、报名时间及地点

- （一）报名时间：2024年12月2日至2024年12月6日下午17:00；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@by.gov.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称（包号）+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 七、开标时间及地点

- （一）开标时间：2024年12月10日下午14:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：李老师：020-32584301（项目咨询）

- 肖/李老师：020-31216620（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2024 年12月2日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“（广州中医药大学第一附属医院白云医院空气波压力循环治疗仪等设备项目，项目编号：广中医一院白云医院招【2024】35号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                       日期：

投标报名表

| 招标项目编号 |  | 报名日期 | 年 月 日 | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 (营业执照) |  | 邮编 |  |  |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |