## 广州中医药大学第一附属医院白云医院

## 2025年医用冰箱采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：2025年医用冰箱采购项目
项目编号：广中医一院白云招【2025】9号

- 一、项目概况：因检验科开展新项目及业务增长、原有冰箱老化,多次维修温度经常超出正常范围。为避免因存放温度不达标影响标本检测结果，同时满足检验科业务发展需求，进行招标。

- （一）招标限价（人民币）：6.318万元。

- （二）资金性质：自有资金。

- （三）项目需求书：

- 二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用三门冰箱 | 台 | 1 | 28400 |  |
| 2 | 医用两门冰箱 | 台 | 2 | 16300 |  |
| 3 | 两门普通冰箱 | 台 | 1 | 2180 |  |

- 三、冰箱技术要求

- (一)医用三门冰箱

- 1.用途：

- 适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。

- 2.技术参数要求：

- (1)工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：(20~80%)RH，电压：198~242V，频率：50±1Hz。

- (2)样式：立式三门。

- (3)容积：1500L。

- (4)外部尺寸（宽*深*高mm）：1798*886*1997。

- (5)箱体内部尺寸（宽*深*高mm）：1685*670*1514。

- (6)净重/毛重（KG）：322/414。

- (7)输入功率：730W。

- (8)箱体材料：PCM彩板。

- (9)内胆材料：SUS430。

- (10)保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

- (11)压缩机：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

- (12)前后6个万向脚轮(前3个自带脚止刹车)，移动固定方便。

- (13)控温：高精度电脑温度控制系统，箱体内置精密温、湿度传感器，确保箱内温度保持在2~8℃，湿度保持在35%~75%RH范围内，温湿度控制范围符合GSP要求。

- (14)高亮度数码显示，箱内温度、湿度双屏分区独立显示，调节增量为0.1℃，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度1%RH。

- (14)标配一键除霜功能，可切换手动和自动两种模式，有效解决箱内结霜问题。

- (15)完善的声光报警功能：具有高温、低温、高湿度、低湿度、传感器故障报警等多种声光双重报警功能，物品存放更安全。

- (16)智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

- (17)高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速。

- (18)箱内配有筒状LED照明功能，使箱体内部一目了然。

- (19)6层18个优质钢丝浸塑搁架，标配标签卡，存取物品更方便，且易于清洗。

- (20)左侧标配1个测试孔，方便测量箱内温湿度。

- (21)门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

- (22)冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

- (24)箱体配3锁，确保存放安全。

## （注：上述需求需提供证明材料；如：说明书；产品检验报告等）

- （二）医用两门冰箱

- 1.用途：

- 适用范围：该产品适用于医院、药房、防疫站、研究机构、生物制药等单位冷藏物品。

- 2.技术参数要求：

- (1)工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V，频率：50±1Hz。

- (2)样式：立式，左右双玻璃门。

- (3)有效容积（L）：约990L。

- (4)外部尺寸（宽*深*高mm）：约1180*900*1990。

- (5)箱体内部尺寸（宽*深*高mm）：约1070*670*1339。

- (6)净重/毛重（KG）： 约177/213。

- (7)侧板材料：PCM彩板。

- (8)内胆材料：镀锌板。

- (9)保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

- (10)压缩机：采用品牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音，噪声低于42dB，可提供第三方检测报告支持（仅供投标用）。

- (11)风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

- (12)高精度微电脑温度控制系统，内置显示/控制温度、环温等多路传感器，确保运行状态安全稳定。

- (13)1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控制精度0.1℃。

- (14)箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，温度均匀性小于1℃，可提供第三方检测报告支持（仅供投标用）。

- (15)完善的声光报警功能：具有高低温报警、高环温报警、传感器故警、开门等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除，小角度自动关门功能。

- (16)报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全。

- (17)门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。

- (18)冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

- (19)门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

- (20)标配USB数据导出接口，接入U盘可快捷导出未导出的数据。

- (21)配置至少10个高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识。

- (22)左侧配置至少一个测试孔，方便监控箱内温度。

- (23)箱内LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。

- (24)箱体标配机械锁，双门双锁，防止随意开启，保证物品安全。

- (25)至少前后四个万向脚轮设计，方便移动安放。

## （注：上述需求需提供证明材料；如：说明书；产品检验报告等）

- 两门普通冰箱

- 1.规格：包装尺寸：约宽977mm深827mm高1896mm

- (1)产品尺寸：约宽910mm深746mm高1786mm

- (2)电压：220V

- (3)产品重量：约96kg

- (4)冷冻能力：8.5(kg/12h)

- (5)显示类型：LED显示

- (6)气候类型：亚温带型（SN,10℃～32℃）-温带型（N,16℃～32℃）-亚热带型（ST,16℃～38℃）

- 2.参数：放置方式：独立式

- (1)门个数：不低于2个

- (2)主色系：金色系

- (3)门款式：对开门

- (4)制冷方式：风冷

- (5)变频/定频：变频

- (6)总容积：600L及以上

- (7)深度：70.1-75cm

- (8)宽度：90.1-95cm

- (9)高度：170.1-180cm

- (10)能效等级：至少一级能效

- (11)面板材质：PCM彩涂板

- 3.功能：散热方式：两侧散热

- (1)冷藏室容积：约395L

- (2)冷冻室容积：约237L

- (3)运转音：37dB(A)

- (4)综合耗电量：0.99kW·h/24h

- (5)总容量：约632L

- (6)制冷剂：R600a

## （注：上述需求需提供证明材料；如：说明书；产品检验报告等）

- 四、商务要求

- (一)质保期限及售后服务要求

- 1.质保期限：

- (1)医用三门冰箱及医用两门冰箱的整机质保期应不低于5年（自验收合格之日起计算）需提供承诺函，格式自拟；

- (2)两门普通冰箱的整机质保期不低于1年、主机质保期不低于3年（自验收合格之日起计算）需提供承诺函，格式自拟。

- (3)质保范围需涵盖设备所有零部件及人工服务费用（非人为损坏情况下）需提供承诺函，格式自拟。

- 2.核心部件延保：

- 医用三门冰箱及医用两门冰箱压缩机、温控系统等核心部件的质保期应延长至 5年，两门普通冰箱压缩机、温控系统等核心部件的质保期应延长至 3年，投标人需明确承诺并写入合同条款。

- 3.质保期内服务：

- (1)质保期内设备出现故障时，供应商需在4小时内响应，24小时内上门维修（需提供承诺函，格式自拟）；

- (2)质保期内，若故障无法在48小时内修复，供应商应提供同型号备用设备，确保检验科工作不受影响（需提供承诺函，格式自拟）。

- (二)包装、保险及发运、保管要求

- 1.设备的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

- 2.投标人负责将设备货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 3.各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 4.货物在现场的保管由投标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 5.货物至采购人指定的使用现场且包装、保险及发运等环节和费用均由投标人负责。

- (三)调试与验收

- 1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 2.货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。

- 3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。

- 五、投标人资格要求

- （一）具有独立法人资格及医疗器械经营许可证（医用冰箱必备）；

- （二）提供所投产品的原厂授权书及售后服务承诺函（医用冰箱）；

- （三）近三年内无重大质量或商业信誉问题；

- （四）具备本地化服务能力，提供24小时内应急响应服务方案。

- 六、结算及付款方式

- （一）按次结算，投标人在服务结束之日起10个自然日内向采购人提交该批次提供的服务明细数量及金额，经采购人验收确认后，投标人开具与此次应结算金额等额的正规发票交给采购人，采购人收到发票并审核无误后12个月内付款。

- （二）因投标人原因延期交发票的，采购人付款天数相应顺延。

- （三）投标人必须依据采购单位所提供的各类品种的“单价”作为最高限价。

- 七、服务期限:合同签订起7个工作日内

- 八、合同终止

- 满足以下条件之一，合同终止:

- （一）自合同签订之日起,累计支付金额未达到合同总价，但已经达到合同期限。

- （二）自合同签订之日起,合同服务期限尚未届满,但累计支付金额已达合同总价。

- 九、法律、法规规定的其它条件

- （一）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- （二）投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- （三）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目报名工作。

- （四）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 十、述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 十一、验收标准：

- 采购人根据已签订的定点合同要求及内容、采购人报价文件、供应商的报价承诺、补充协议等内容对货物进行验收。

- 十二、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 十三、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年5月30日上午9:00前电话或邮件通知招标人。

- 十四、报名时间及地点

- （一）报名时间：2025年5月23日至2025年5月29日；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 十五、开标时间及地点

- （一）开标时间：2025年5月30日10:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙七路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：钟老师：020-31218520（项目咨询）

- 肖/李老师：020-36035322（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年5月23日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院2025年冰箱采购项目）（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】9号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |

附件：