## 广州中医药大学第一附属医院白云医院采购酶标仪等医疗设备项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：采购酶标仪等医疗设备项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2025】10号

- 项目概况：我院因业务需求需采购酶标仪等医疗设备。

- 二、招标限价（人民币）：共78500元（大写：柒万捌仟伍佰元整）。

- 三、资金性质：自筹经费。

- 四、评标办法：综合评标法

- 五、项目需求书：

- （一）采购数量：详见下表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 1 | 4.9万元 |
|  | 洗板机 | 1 | 2.95万元 |

- （二）酶标仪技术参数：

- 酶标仪的主要性能：

- ▲1. 嵌入式Windows系统控制完成编辑、测试、存储及打印工作；

- 2.8通道零色散单模光纤测量系统，酶标孔中心自动定位功能，具备系统自检和诊断功能；

- 3.具有震荡功能，震荡速度和时间可调；

- ▲4.低功率6V10W卤钨灯光源，自动开关节能设计，灯泡易更换；

- 5.图形化界面可视化酶标板图设计，全中文操作系统；

- 6.样本信息录入有列表式和卡片式，可直接输入样本号、姓名等信息；

- ▲7.编辑、测试界面同屏可显示样本号、OD值、结果、S/CO值和项目参数；

- 8.具有光密度快速测试功能，支持自身对照、列减法和行减法，判断公式可任意输入；

- ▲9.具有全面的定性、半定量和定量参数，布板模式、阴阳性对照值和标准曲线可贮存、调用；

- 10.可横向或纵向96孔可视化布板，任意设置测试的起始位和终止位，可自动编号；

- 11.可任意位标注空白、样品、阴阳性对照及质控，支持多值对照；

- ▲12.单板多项测试功能，同一板可进行多达12种不同检验项目的测试；

- ▲13.测量结果支持重新计算功能，可调用空白值、曲线进行多次拟合计算；

- ▲14.按板号报告或按样本号综合报告，并可批量录入实验项目及结果；

- 15.具备质控功能，任意规则定制，质控图可显示和打印；

- 16.可按标本号、姓名进行结果查询，可自动跟踪分析标本的每个项目数据变化趋势；

- 17.测量数据可按板、行或列直接导出到MS Excel中进一步分析；

- 18.适用于平底、U型和V型底等各种大小不同的96微孔酶标板；

- 主要技术参数：

- 光源：寿命5000小时以上；

- 波长范围：400-750nm

- 滤光片：标配405，450，492，630nm四片滤光片，最多可装载八片滤光片；

- 测量方式：单波长、双波长、多波长、终点法、两点法、动力法、外部计算机控制测量；

- 空白方式：单孔空白、多孔空白、行空白、列空白；

- 计算方式：光密度、行减、列减、单点定标、线性回归、二次曲线、三次曲线、四参数方程；

- 检测速度：单波长﹤3秒／96孔，双波长﹤6秒／96孔；

- 测量范围：0.0000-4.5000Abs

- 分辨率：0.0001A

- 灵敏度：≥ 0.01mg/L；

- 示值稳定性：±0.002A

- 吸光度示值误差：±0.015A

- 吸光度重复性：<0.1%

- 通道差异：≤0.02A

- 显示：嵌入式8寸触摸屏或外接彩色液晶显示，可显示整板样本结果和定标曲线；

- ▲存储：5000个以上检测程序和5000块96孔板检测结果，2000种酶标板格式，100000个以上测试结果；

- 接口：4个USB双向通讯口， 1个以太网口，1个VGA接口；

- 电源，12V DC，100V-240V宽幅输入；

- 19.其它要求：

- （1）负责仪器的安装调试及操作、维修培训；

- （2）生产厂商提供售后服务承诺书，提供操作培训人员的操作员证；

- （3）仪器制造商应具备有效期内质量体系认证（需提供证明）。

- （三）酶标仪配置要求（不低于以下配置）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源适配器 | 12V/5A | 个 | 1 |  |
| 3 | 电源线 | 国标 | 根 | 1 |  |
| 4 | USB鼠标 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | USB键盘 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | U盘 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 合格证 |  | 张 | 1 |  |
| 8 | 使用说明书/维修手册 |  | 本 | 1 |  |
| 9 | 操作指南 |  | 张 | 1 |  |

- 洗板机技术参数：

- 洗板机仪器的主要性能：

- 1.由微电脑控制，能自动完成各种酶免、时间分辨、化学发光实验中对 48 孔和 96 孔微孔板的清洗工作；

- 2.清洗头 96 针设计，可同时对 96 孔进行清洗，又能控制对各条选择清洗；

- ▲3.微孔板上各条的孔数不足 8 个或 12 个不必补孔；

- 4.双板托盘可同时放置两块微孔板，即可单板清洗又能双板或多板交替清洗；

- 5.开关机时液路自动蒸馏水或专用清洁液保养保证液路的畅通；

- 6.具备浸泡、震荡和底部冲洗功能，浸泡时间和震荡节律可设置，满足特殊的清洗要求；

- ▲7.具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作（需提供相关界面截图）；

- ▲8.可拆卸双板托盘底面斜面设计，漏液自动抽取，可消毒免保养（需提供相关证明，如图片）；

- ▲9.微孔板卡板位悬空设计，避免微孔板底面污染（需提供照片证明）；

- 10.洗液过滤器有效过滤功能和管道冲洗功能可排除絮状沉淀和结晶影响；

- 11.三种洗液可供选择，可由程序设置自动切换或由手工切换；

- 12.有堵孔排查程序，废液满自动报警功能；

- ▲13.清洗头位置调节六种（水平、左边、中间、右边、触底、板距），微孔板形参数显示精确到 0.1 mm，适用于平底、U 型和V 型底等国内外各种大小不同的微孔板酶标板（需提供相关界面截图）；

- 14.特种材料洗液瓶耐 10kg 正负压并有均匀体积刻度线，方便工作洗液的配制；

- 15.具有透明生物安全罩，避免洗板过程中实验室生物污染；

- 16.仪器具有维修程序，电机运行的速度可调节，各硬件可进行自动检测；

- 主要技术参数：

- 1.清洗头：96 针单条可控制，8 孔/条和 12 孔/条可选择；

- ▲2.具备多点定位吸液功能，每孔残留量<0.7μL（需提供证明材料）；

- ▲3.二次液体分流技术，确保 96 孔间加液量CV<1.5%（需提供证明材料）；

- 4.清洗次数：1-99 次可调；

- ▲5.清洗条数：整板或 1-12 条可任意组合，键盘选择控制并指示（需提供证明材料）；

- 6.清洗方式：单板、双板或多板三种；

- 7.清洗液加入量：50-950μl/孔可调，间隔 50μl；（可扩展至 0-6000ul/孔，间隔 25ul 可调）

- 8.洗板速度为：5 秒/板/次；

- 9.洗板位：A、B 两个；

- 10.浸泡或振板时间：0-999 秒/分/时可调；

- 11.吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔 0.1 秒；

- 12.每个洗板程序和包被程序独立存储一种微孔板形状参数；

- ▲13.可编程 100 个洗板程序并自动存储，每个洗板程序可编辑实验项目名称（需提供界面截图）；

- ▲14.废液自动排放功能；

- 15.中英文菜单，≥3.5 英寸背光液晶大屏幕同屏显示所有参数；

- 16.液瓶四个，蒸馏水、废液、洗液 A、洗液B（洗液瓶 4L 或 300mL，废液瓶 4L）；

- 17.仪器采用一体化设计，特配减震体和消声器，工作时噪声小于 64 分贝；

- ▲18.可选配水雾捕获器确保泵体内干燥以延长泵体的使用寿命；

- 19.其它要求：

- （1）负责仪器的安装调试及操作、维修培训；

- （2）洗液瓶或废液瓶容量可选配 2L、5L、10L、20L等；

- （3）生产厂商提供售后服务承诺书，提供操作培训人员的操作员证；

- （4）仪器制造商应通过且具备有效期内质量体系认证及证书（需提供证明材料）。

- （五）洗板机配置要求（不低于以下配置）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 | (含96针清洗头) |
| 2 | 电源线 | 国标 | 条 | 1 |  |
| 3 | 硅胶管 | φ2Xφ4×500mm | 根 | 1 |  |
| 4 | 硅胶管 | φ7Xφ12×700mm | 根 | 9 |  |
| 5 | 硅胶管 | φ7Xφ12×550mm | 根 | 1 |  |
| 6 | 废液排放管（软） | φ6Xφ8X100mm | 根 | 1 |  |
| 7 | 废液排放管（硬） | φ7Xφ12X2500mm | 根 | 1 |  |
| 8 | 废液排放管（硬） | φ7Xφ12X500mm | 根 | 1 |  |
| 9 | 废液排放管接头 | POM | 个 | 2 |  |
| 10 | 保险管 | 250V/2.5A | 支 | 2 |  |
| 11 | 蒸馏水瓶 | 4L | 个 | 1 | 含瓶盖组件 |
| 12 | 洗液瓶(A) | 4L | 个 | 1 | 含瓶盖组件 |
| 13 | 洗液瓶(B) | 4L | 个 | 1 | 含瓶盖组件 |
| 14 | 废液瓶 | 4L | 个 | 1 |  |
| 15 | 缓冲瓶 | 2.5L | 个 | 1 | 含瓶盖组件 |
| 16 | 通孔针 | φ0.5-1.5mm | 套 | 1 |  |
| 17 | 十字螺丝刀 | #1 | 把 | 1 |  |
| 18 | 过滤网 |  | 片 | 2 |  |
| 19 | 过滤海绵 |  | 片 | 2 |  |
| 20 | 水雾捕获器 |  | 套 | 1 | 含缓冲瓶、水雾捕捉器说明 |

- 六、售后要求

- （一）★整机免费保修不少于三年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需接到采购人联系后最迟在四小时内到达现场，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求（提供声明函）。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高于成交价的5%/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS等（或相关信息系统），所产生费用由中标人负责。

- （十六）交货时间：合同签订后的2个月内到货。

- （十七）报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十八）报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | ★最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十九）法律、法规规定的其它条件。

- 1、需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：

- ①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 2、提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 3、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 4、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 5、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 6、述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 7.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 七、付款方式

- 设备验收合格签字六个月后全款。

- 八、投标人资格

- （一）投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

- （二）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

- （三）投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

- 九、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 十、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年6月4日上午9:00前电话或邮件通知招标人。

- 十一、报名时间及地点

- （一）报名时间：2025年5月26日至2025年5月30日；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 十二、开标时间及地点

- （一）开标时间：2025年6月4日下午14:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：李老师：020-32584301（项目咨询）

- 肖/李老师：020-31216620（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年5月26日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院采购酶标仪等医疗设备项目（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】 10号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                       日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 招标项目编号 |  | 报名日期 |  | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 (营业执照) |  | 邮编 |  |  |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |