## 广州中医药大学第一附属医院白云医院便携式纤维气管镜医疗设备项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：采购便携式纤维气管镜医疗设备项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2025】16号

- 项目概况：我院因业务需求需采购便携式纤维气管镜医疗设备。

- 二、招标限价（人民币）：8,8000元（大写：捌万捌仟元整）。

- 三、资金性质：自筹经费。

- 四、评标办法：综合评标法

- 五、项目需求书：

- （一）采购数量：详见下表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式纤维气管镜 | 1 | 8.8万元 |

- （二）便携式纤维气管镜技术参数：

- 1.电子气管插管软镜

- ▲（1）景深：3-150mm；

- （2）视场角≥120°；

- （3）软镜工作软管有效长度≥600mm；

- （4）成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；

- （5）软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；

- （6）插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

- （7）具备至少两个功能键：“摄/录”和“调光/冻结”按键，配合电子内窥镜图像处理器“摄/录”按键可以拍照、录像，以及录中拍功能，“调光/冻结”按键可实现至少5级调光或者是冻结功能；

- （8）自带LED光源，耐用性强，操作性好，具备防雾功能；

- （9）吸引按钮具有兼容性，可进行支气管气道分泌物清理、吸痰、肺泡灌洗等治疗；

- （10）活检阀具有兼容性，可进行支气管检查与活检、细胞刷、冷冻等治疗；

- （11）吸引清洗接头具有兼容性；

- ▲（12）采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体能自由进出液体无法进入镜体内，降低洗消灭菌、空运等情况下误操作损坏镜体的风险；

- （13）采用人体工程学设计指膜印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间使用。

- （14）连接方式：操作手柄与显示器自动识别，把视频信号传输到后台处理器，提高产品连接的稳定性和耐用性；采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题；

- （15）消毒方式：操作部防水等级：至少IPX7，可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；操作部采用复合材料氟橡胶，支持低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌。

- 2.电子内窥镜图像处理器

- ▲(1)全视角高清液晶屏≥10.1英寸, 分辨率

- 1280*800；

- (2)图像显示器内存≥8GB；

- ▲(3)具有视频信号输出接口：具有高画质的HDMI视频输出接口，连接监视器可输出视频；

- (4)具备U盘和wifi联网升级两项功能；

- (5)图像真实性：应无明显几何失真，色彩还原能力不低于四级；

- ▲(6)具有无线连接图像功能，可适用于无线连接使用；

- (7)具有文件管理功能，文件夹可重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理。

- （三）配置：

| 序 号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子气管插管软镜 | 条 | 1 |
| 2 | 电子内窥镜图像处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 无线发射器 | 个 | 1 |
| 4 | 移动支架 | 台 | 1 |
| 5 | 运镜车 | 台 | 1 |

- 六、售后要求

- （一）★整机免费保修不少于三年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。（需提供承诺函，格式自拟。）

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）接到服务请求后，最晚2小时内响应，4小时内到达现场，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。（需提供承诺函，格式自拟。）

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，投标人承诺免费维修及更换零配件。

- （十二）保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高于成交价的5%/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- （十三）投标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由投标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS等（或相关信息系统），所产生费用由投标人负责。

- （十六）交货时间：合同签订后的1个月内到货。

- （十七）报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十八）报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | ★最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十九）法律、法规规定的其它条件。

- 1.需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：

- (1)整体实施方案及技术措施、（2）安装与调试方案；(3)售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 2.提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 3.开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 4.投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 5.项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 6.述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 7.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 七、付款方式

- 设备验收合格签字后六个月后全额付款。

- 八、投标人资格

- （一）投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

- （二）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

- （三）投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

- 九、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 十、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年7月22日上午9:00前电话或邮件通知招标人。

- 十一、报名时间及地点

- （一）报名时间：2025年7月15日至2025年7月21日17:00；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 十二、开标时间及地点

- （一）开标时间：2025年7月24日下午14:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：李老师：020-32584301（项目咨询）

- 肖/李老师：020-28806136/6142（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年7月15日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院便携式纤维气管镜医疗设备项目（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】16号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                       日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 招标项目编号 |  | 报名日期 |  | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 (营业执照) |  | 邮编 |  |  |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |