## 广州中医药大学第一附属医院白云医院

## 中药熏蒸机等设备采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：中药熏蒸机等设备采购项目
项目编号：广中医一院白云医院招【2025】24号

- 一、项目概况：我院因业务需求需采购中药熏蒸机医疗设备四台（包一）、儿科需采购婴儿保暖箱医疗设备一台（包二）。

- 二、招标限价（人民币）：

- 包一：73600元；包二：25000元

- 三、资金性质：自筹经费。

- 四、评标办法：综合评标法

五、项目需求书：

- （一）包一

- 1、采购数量：

| 设备名称 | 数量 | 单价 | 合计最高采购限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 中药熏蒸机(单头） | 3 | 1.79 | 7.36 |
| - 中药熏蒸机(双头） | 1 | 1.99 |  |

- 2、中药熏蒸机（单头）技术参数：

- ▲(1)保温及治疗功率包括但不限于1、2、3、4档可调

- (2)药液从常温加热到95℃时间≤15分钟

- (3)治疗时间1-60分钟可调；

- (4)智能倒计时：药液温度达97℃开始倒计时；

- (5)具有低液位报警及温度保护开关功能；

- ▲(6)设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

- 温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

- 按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

- (9)当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀动作；

- (10)喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

- (11)设备输出功率：2100VA；

- (12)额定容量：5L；

- (13)通道数：单通道（至少一个喷头）；

(14)机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离；

(15)采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

(16)采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

(17)外置气路过滤器，方便清洁维护；

3、中药熏蒸机（双头）技术参数：

▲(1)通道数：双通道（二个喷头），微型处理器独立控制；

- ▲(2)保温及治疗功率包括不限于1、2、3、4档可调；

- (3)药液从常温加热到95℃时间≤15分钟

- (4)智能倒计时：药液温度达97℃开始倒计时；

- (5)具有低液位报警及温度保护开关功能；

▲(6)设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

▲(7)温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，达到50℃切断电源；

(8)按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

(9)当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

(10)喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

(11)设备输入功率：2100VA；

(12)额定装药最大容量：大于或等于5L ；

(13)智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时；

(14)机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离；

(15)具有气路、液路防阻塞设计；

(16)具有直径16mm（±1mm）排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

(17)具有外置气路过滤器，方便清洁维护；

- 4、配置要求（不低于以下配置）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 4 |  |
| 2 | 水桶 | 个 | 4 |  |
| 3 | 量杯 | 个 | 4 |  |
| 4 | 吸水棉套 | 个 | 5 |  |
| 5 | 过滤网 | 个 | 4 |  |
| 6 | 万向节护套A | 个 | 5 |  |
| 7 | 万向节护套B | 个 | 5 |  |
| 8 | 十字槽盘头螺钉 | 个 | 10 |  |
| 9 | 十字槽盘头螺钉 | 个 | 5 |  |
| 10 | 防松螺母 | 个 | 5 |  |
| 11 | 十字槽沉头螺钉 | 个 | 5 |  |
| 12 | 三角槽盘头自攻螺钉 | 个 | 15 |  |
| 13 | 喷杆防护罩带标尺 | 个 | 5 |  |
| 14 | 技术使用说明书 | 份 | 4 |  |
| 15 | 注册证及注册登记表 | 份 | 4 |  |
| 16 | 生产许可证 | 份 | 4 |  |
| 17 | 营业执照 | 份 | 4 |  |
| 18 | 合格证 | 张 | 4 |  |
| 19 | 保修卡 | 张 | 4 |  |
| 20 | 清洁刷 | 个 | 4 |  |
| 21 | 配置清单 | 份 | 4 |  |
| 22 | 产品简易操作规范 | 张 | 4 |  |
| 23 | 小桶支架 | 个 | 4 |  |
| 24 | 粘式扎带固定座 | 个 | 12 |  |
| 25 | 排水管组件 | 个 | 4 |  |
| 26 | 密封圈 | 个 | 8 |  |
| 27 | PPR管 | 个 | 4 |  |
| 28 | 密封圈 | 个 | 4 |  |
| 29 | 密封圈 | 个 | 8 |  |

- 5、售后要求

- (1)★整机免费保修不少于三年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- (2)接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- (3)保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- (4)保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- (5)临床培训：免费提供现场临床培训。

- (6)工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

- (7)提供的设备必须是原厂的全新设备。

- (8)以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。（需出具承诺函，格式自拟）

- (9)设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- (10)软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。（需出具承诺函，格式自拟）

- (11)保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，投标人承诺免费维修及更换零配件。（需出具承诺函，格式自拟）

- (12)保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高于成交价的3500元/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。（需出具承诺函，格式自拟）

- (13)投标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由投标人承担。

- (14)开放（或者提供）维修密码（如有）。

- (15)提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS等（或相关信息系统），所产生费用由投标人负责。

- (16)交货时间：合同签订后的1个月内到货。

- (17)报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | ★最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （二）包二：

- 1、采购数量：详见下表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高采购限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿保暖箱 | 1 | 2.5 |

- 2、技术参数：

- (1)具有箱温控制模式；

- (2)设置温度与箱内温度分屏显示；

- (3)独立的超温保护系统；

- (4)自然风道加湿；

- (5)婴儿床倾斜角度无级可调功能；

- (6)产品具有自检功能，多种故障报警提示；

- ▲(7)蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

- ▲(8)整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

- (9)前面板具有温度校正功能；

- (10)具有数据储存功能；

- (11)具有正门独立锁定装置；

- (12)具有RS-232接口；

- (13)故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等；

(14)具有氧气输入接口；

▲(15)具有整机黄疸治疗装置；

- (16)采用低噪音的无刷直流电机。

- (17)工作电源：≥AC220V/ 50Hz

(18)输入功率：≤850VA

(19)控温范围：≥25℃～37℃

▲(20)箱温显示温度范围：≥5～65℃

▲(21)升温时间：≤30min

- (22)培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

- (23)平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

- (24)温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

- (25)温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

- (26)婴儿床倾斜角度：无级可调

- (27)婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

▲(28)床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm²  (光源为LED)

- (29)床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm²  (光源为LED)

(30)床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

- 配置要求（不低于以下配置）

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 箱体 | 1 |
| 脚轮 | 4 |
| 上黄疸治疗装置 | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 输液架 | 1 |
| 托盘 | 1 |
| 输氧管 | 1 |
| 记录显示板 | 1 |
| 使用说明书 | 1 |
| 合格证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |

- 4、售后要求

- （1）★整机免费保修不少于二年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （2）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （3）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）

- （4）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （5）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （6）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

- （7）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （8）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。（需出具承诺函，格式自拟）

- （9）设备维保需在广州或就近地区设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （10）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。（需出具承诺函，格式自拟）

- （11）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，投标人承诺免费维修及更换零配件。（需出具承诺函，格式自拟）

- （12）保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高于成交价的5%/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。（需出具承诺函，格式自拟）

- （13）投标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由投标人承担。

- （14）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （15）提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS等（或相关信息系统），所产生费用由投标人负责。

- （16）交货时间：合同签订后的1个月内到货。

- （17）报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | ★最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （19）法律、法规规定的其它条件。

- 1）需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：

①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 2）提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 3）开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 4）投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

5）项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

6）述标、答辩：

述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

7）投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 六、付款方式

- 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格六个月后以公对公方式支付全额合同款。投标人凭以下文件申请付款：

- （一）验收报告（必须有投标人、招标人使用科室及设备科的书面确认）；

- （二）投标人开具的正式增值税专用/普通发票；

- （三）合同复印件；

- 七、投标人资格

- （一）投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

- （二）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

- （三）投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

- 八、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 九、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年9月15日上午9:00前电话或邮件通知招标人。

- 十、报名时间及地点

- （一）报名时间：2025年9月8日至2025年9月12日下午17:00；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 十一、开标时间及地点

- （一）开标时间：2025年9月16日下午14:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：李老师：020-28806143（项目咨询）

- 肖/李老师：020-28806136/6142（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年9月8日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院采购中药熏蒸机等医疗设备项目（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】24号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                       日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 招标项目编号 |  | 报名日期 |  | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 (营业执照) |  | 邮编 |  |  |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |