## 广州中医药大学第一附属医院白云医院

## 人体成分分析仪医疗设备采购项目

## 招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：人体成分分析仪医疗设备采购项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2025】25号

- 项目概况：我院因业务需求需采购一台人体成分分析仪。

- 二、招标限价（人民币）：88，000元（大写：捌万捌仟元整）。

- 三、资金性质：自筹经费。

- 四、评标办法：综合评标法

- 五、项目需求书：

- （一）采购数量：详见下表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 人体成分分析仪 | - 1 | - 8.8万元 |

- （二）技术参数：

- 1、生物电阻抗（BIA）：阻抗(Z)，通过≥3种不同频率(5kHz, 50kHz, 250kHz) 分别在6个部位(全身、右下肢、左下肢、右上肢、左上肢、双脚间)进行18种阻抗测量（提供图文报告佐证）；电抗(X) ：通过≥3种不同频率(5kHz, 50kHz, 250kHz)分别在6个部位(全身、右下肢、左下肢、右上肢、左上肢、双脚间)进行18种电抗测量（提供图文报告佐证）；

- 2、计算方法：严格按照身高、性别/体型、年龄的系数，精准测算；

- 3、测量系统：≥多频率8-电极；

- 4、测量频率：≥5 kHz /50 kHz /250 kHz ；

- ▲5、测量模式：≥2种模式，如：普通人模式和运动员等模式(提供原厂说明书扫描件或报告纸扫描件或仪器界面截图证明，原件备查)；

- ▲6、测量电流：≤95μA(提供原厂说明书扫描件证明，原件备查)；

- 7、测量部分：≥6个部位，如：左上肢、右上肢、躯干、右下肢、左下肢、全身;

- 8、阻抗测量范围：≥75.0～1500.00Ω（0.1Ω单位）（提供产品彩页扫描件或原厂说明书扫描件证明，原件备查）;

- 9、体重测量系统：应变式称重传感器;

- 10、体重最大称量：≥270kg;

- ▲11、预置皮重功能：具备，去皮值范围：≥0kg -10.0kg (0.1kg 单位);

- 12、准确度等级：≥ Ⅲ级;

- 13、体重最小刻度（最小显示值）：≥0～270 kg (0.1kg 单位);

- ▲14、体脂肪率判定标准分年龄段说明，脂肪率测量范围：≥1.0～75.0%（0.1% 单位）（提供产品彩页扫描件或原厂说明书扫描件证明，原件备查）;

- 15、基础代谢年龄：评估代谢水平的量化指标（提供报告纸扫描件证明，原件备查）;

- ▲16、四肢骨骼肌质量指数(SMI)、腿部肌肉点数和身体平衡：用于跌倒风险预警和评估“肌少症”的干预效果。（提供报告纸扫描件证明，原件备查）;

- 17、肌肉量及脂肪率分析：≥5个部位;

- ▲18、细胞营养评价指标：相位角，可提供≥50kHz的全身相位角，以及≥5个部位的身体节段相位角，进一步了解肌肉质量。可通过相位角绝对值大小来评估肌肉质量（提供报告纸扫描件证明，原件备查）;

- 19、体型判定：≥九种，根据人体内脂肪率和肌肉量提供≥9种身体类型评价（图表显示）；可以给出个人体重控制目标，结合个人情况，综合给出测试意见和建议；

- ▲20、肌肉综合分析：≥9种，根据肌肉质量和肌肉量提供≥9种肌肉综合分析（图表显示）（提供报告纸扫描件证明，原件备查）;

- 21、输出数据接口：≥4个，包含USB B-type接口/RS-232C/USB mimi-B/SD卡接口;

- 22、软件配置：能够实现与计算机的连接，由计算机向设备发送数据和指令，进行自动化操作；

- 23、兼容打印机：激光/喷墨打印机，普通打印机即可；

- ▲24、测量速度：≤15秒钟的时间能完成全部测量，并立即得出各项测量值指标，并根据不同受试者的各项测试指标指数得出个性化的分析评定报告，综合给出测试意见；

- 25、数据传输：采用RS-232C或USB接口与计算机直接相连输出数据，通过专用体成分管理系统软件进行数据分析，提供评定报告为运动、营养分析提供指导；

- 26、测试年龄范围：≥5~99岁；

- 27、测试身高范围：≥90-249.9c；

- 28、使用年限：≥7年（提供说明书或机身牌图片等有效佐证材料）；

- 29、输出报告：≥4种，如成人报告、儿童报告、孕妇报告、营养运动处方报告等；

- 30、输出值（成人报告）：包含体重、BMI、体脂肪量、体脂肪率、体水分率、肌肉量、骨骼肌、推定骨量、基础代谢率、基础代谢年龄、内脏脂肪等级（数值及图表显示）、体水分量、细胞内液量、细胞外液量、细胞外液率、细胞外液率平均值（数值及图表显示）、体型判定：九种，根据人体内脂肪率和肌肉量九种身体类型评价（图表显示）、四肢骨骼肌质量指数(SMI)、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）肌肉量综合评价（数值及图表显示）、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）脂肪综合评价（数值及图表显示）、肌肉平衡分析（图表显示）、腿部肌肉点数（图表显示）、身体脂肪分布（图表显示）、细胞营养评价指标：全身相位角和5个部位的身体节段相位角、历史数据数值曲线图（体重、肌肉量、体脂肪率）、科研生物电子数据（电抗 / 电阻 / 相位角）、测试意见和建议、肌肉综合分析（数值及图表显示）、皮重等内容；

- 31、输出值（儿童报告）：包含体重、去脂体重、推定骨量、骨骼肌、蛋白质、体水分量、体脂肪量、基础代谢、体脂肪率、肌肉量、BMI、儿童肥胖指数、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）肌肉量综合评价（数值及图表显示）、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）脂肪量及脂肪率综合评价（数值及图表显示）、肌肉平衡分析（图表显示）、节段相位角、儿童身高体重成长曲线图（图表显示）、历史数据曲线图（身高、体重、体质指数、体脂肪率）、体型判定：九种体形判定, 根据人体内脂肪率和肌肉量九种身体类型评价（图表显示）、着衣重量等内容；

- 32、输出值（孕妇报告）：包含体重、去脂体重、体脂肪率、体水分率、肌肉量、骨骼肌、推定骨量、体脂肪量、基础代谢率、基础代谢年龄、相位角、体水分量、细胞内液量、细胞外液量、细胞外液率、细胞外液率平均值（数值及图表显示）、孕期体重分析（数值及图表显示）、孕前BMI、当前体重增长、建议孕妇体重增长范围、孕中晚期每周体重增长范围、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）肌肉量综合评价（数值及图表显示）、各部位（躯干部、左上肢、右上肢、左下肢、右下肢）脂肪综合评价（数值及图表显示）、宫高腹围标准参考（数值及图表显示）、历史数据数值曲线图（体重、肌肉量、体脂肪率）、科研生物电子数据（电抗 / 电阻 / 相位角）、测试意见和建议等内容；

- 33、具备膳食营养运动管理模块；

- ▲34、与人体成分分析仪相连，结合人体成分的测量数据，给出基于不同人群的定制化健康摄入建议及健康食谱；

- ▲35、与人体成分分析仪相连，结合人体成分的测量数据，针对不同人群的特殊疾病，给出综合的健康运动指导建议；

- 36、肌肉综合判定，根据肌肉的SMI值与基于相位角的肌肉质量给出肌肉综合测评及指导建议；

- 37、根据不同人群及特殊疾病，基于体重、BMI、基础代谢等体成分数值，给出三大营养元素配比及摄入建议；

- 38、可出建议报告，制化一周营养食谱及详细的优选食物清单；

- ▲39、营养处方：包含≥11种慢病问卷调查（既有病史）有针对性的进行营养运动推荐，如：健康改善目标（当前水平、目标水平、健康绩效）、减脂增肌处方（一天摄入总能量值推荐、产能营养分配、食物类别摄入量）、专家推荐一周食谱；

- ▲40、运动处方：包含≥14周运动锻炼计划，如：推荐有氧运动项目（步行，骑行，游泳）、拉伸练习（肱二头肌牵拉、肱三头肌牵拉、斜方肌牵拉、三角肌牵拉、股四头肌牵拉、小腿三头肌牵拉、臀中肌牵拉、臀大肌牵拉）、上肢阻抗练习（上肢站立侧平举、上肢扩胸、上肢站立曲肘、上肢战力伸肘）、下肢阻抗练习（下肢马步半蹲、下肢半蹲横移、下肢曲腿硬拉、下肢站立勾腿、下肢提踵）。

- （三）配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 控制台 | 1个 |
| 立柱 | 1个 |
| 测量台 | 1个 |
| AC电源线 | 1根 |
| AC变压器 | 1根 |
| 通信连接线 | 1根 |
| 螺丝 | 2颗 |
| 螺丝刀 | 1把 |
| 狭缝面壳 | 2个 |
| 操作台面壳 | 1个 |
| PC端标准工作管理软件 （配孕妇报告模块） | 1套 |
| 配营养运动处方模块 | 1套 |

- 六、售后要求

- （一）★整机免费保修不少于五年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。（需出具承诺函，格式自拟）

- （九）设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。（需出具承诺函，格式自拟）

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，投标人承诺免费维修及更换零配件。（需出具承诺函，格式自拟）

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高3000元/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。（需出具承诺函，格式自拟）

- （十三）投标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由投标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）免费开放各类信息化通信接口并协助医院相关信息化系统采集数据；提供双向通讯接口并协助接入医院正在使用的相关信息系统，所产生费用由投标人负责。软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- （十六）交货时间：合同签订后的1个月内到货。

- （十七）报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十八）报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | ★最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十九）法律、法规规定的其它条件。

- 1、需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：

- ①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 2、提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 3、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 4、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 5、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 6、述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 7.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 七、付款方式

- 付款时间为招标人向支付部门提出支付申请的时间（不含支付部门审查的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付，最终均以医院财务支付时间为准。合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收合格后，投标人需同时向招标人提供：

- （一）合同；

- （二）验收表(加盖招标人或招标人指定设备接收单位公章)；

- （三）投标人开具的正式发票；

- （四）中标通知书；

- （五）请款函；

- （六）其他所需的材料；

- 具体支付情况如下：

- 1.送货及验收：在指定时间内完成送货，设备安装、调试及人员培训结束，中标人须提交设备的全部资料给采购人，设备验收合格，具备实施条件后，采购方通知中标方开具发票，完成备案审批手续的5个工作日内支付合同总金额的95%

- 2.设备正常运行一年后，双方确认设备无故障正常使用的情况下，完成备案审批手续的5个工作日内支付合同总金额的5%。

- 以上支付时间和金额，最终以实际支付时间为准。为方便查帐和后续备案工作，原则上要求只开具一张全票发票。

- 八、投标人资格

- （一）投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

- （二）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

- （三）投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

- 九、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 十、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年9月22日上午9:00前电话或邮件通知招标人。

- 十一、报名时间及地点

- （一）报名时间：2025年9月15日至2025年9月19日下午17:00；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 十二、开标时间及地点

- （一）开标时间：2025年9月23日下午14:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：李老师：020-28806143（项目咨询）

- 肖/李老师：020-28806136/6142（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年9月15日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院人体成分分析仪医疗设备采购项目（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】25号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                       日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 招标项目编号 |  | 报名日期 |  | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 (营业执照) |  | 邮编 |  |  |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |