## 广州中医药大学第一附属医院白云医院采购非接触眼压计医疗设备项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院白云医院
项目名称：采购非接触眼压计医疗设备项目

项目编号：广中医一院白云医院招【2025】26号

- 项目概况：我院因业务需求需采购非接触眼压计医疗设备。

- 二、招标限价（人民币）：93，000元（大写：玖万叁仟元整）。

- 三、资金性质：自筹经费。

- 四、评标办法：综合评标法

- 五、项目需求书：

- （一）采购数量：详见下表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非接触眼压计 | 1 | 9.3万元 |

- （二）非接触眼压计技术参数：

- 1.测量范围：1-60mmHg（1 mmHg精度）

- 2.测量幅度：平均指示1mmHg/0.1mmHg步幅变化

- 3.测量模式：1-30mmHg / 1-60mmHg

- 4.通过操纵杆进行对焦，可以自动测量

- 5.自动检测和显示：R/L（眼别）

- 6.▲具有IOL（人工晶状体）测量模式：可测量人工晶体眼患者。

- 7.▲内置眼压校准公式，可根据不同的角膜厚度对测量出来的眼压值提供自动校准

- 8.▲显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

- 9.测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

- 10.▲内置智能喷气软件，可根据患者眼睛情况自动选择喷气量

- 11. 可以设置安全制动距离，避免碰到患者眼睛。

- 12.▲显示器：≥8.5英寸彩色LED显示器，触摸屏

- 13.内置热敏打印机，可以自动切纸

- 14.数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）

- 15.工作电压：220-240V  50/60Hz

- （三）配置：

| 包括： |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 非接式触眼压计主机 |  | 1打印纸 |
| 说明书2颌托纸1 |  | 1 |
| 电动升降台 |  | 1 |
| 防尘罩 |  | 1 |

- 六、售后要求

- （一）★整机免费保修不少于三年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- （二）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- （三）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- （四）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- （五）临床培训：免费提供现场临床培训。

- （六）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

- （七）提供的设备必须是原厂的全新设备。

- （八）以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- （九）设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式提供设备维修配件需求。

- （十）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。（需出具承诺函，格式自拟）

- （十一）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，投标人承诺免费维修及更换零配件。（需出具承诺函，格式自拟）

- （十二）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高于成交价的5%/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。（需出具承诺函，格式自拟）

- （十三）投标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由投标人承担。

- （十四）开放（或者提供）维修密码（如有）。

- （十五）提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS等（或相关信息系统），所产生费用由投标人负责。

- （十六）交货时间：合同签订后的1个月内到货。

- （十七）报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十八）报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | ★最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （十九）法律、法规规定的其它条件。

- 1、需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：

- ①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 2、提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 3、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 4、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 5、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（如有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（如有）。

| - 序号 | - 招标需求参数 | - 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | - 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | - 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （1） |  |  |  |  |
| - （2） |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 6、述标、答辩：

- 述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

- 答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 7.投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

- 七、付款方式

- 按广州市白云区财政局的规定办理支付。付款时间为招标人向政府采购支付部门提出支付申请的时间(不含政府财政支付部门审查的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付，最终支付时间以实际支付为准。合同签订后，合同设备到招标人指定地点交付并完成安装验收合格后，投标人需同时向招标人提供:

- 合同；

- 验收表(加盖招标人或招标人指定设备接收单位公章);

- 3.投标人开具的正式发票;

- 4.中标通知书;

- 5.请款函;

- 6.其他广州市白云区财政部门审核时所需的材料;

- 具体支付情况如下:

- 支付比例100%,合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格六个月后以公对公方式支付全额合同款。

- 以上支付时间和金额，最终以实际支付时间为准。为方便查帐和后续备案工作，原则上要求只开具一张全票发票。(招标人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标人已经按期支付。

- 八、投标人资格

- （一）投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

- （二）本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

- （三）投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

- 九、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

- 十、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年9月23日上午9:00前电话或邮件通知招标人。

- 十一、报名时间及地点

- （一）报名时间：2025年9月16日至2025年9月22日下午17:00；

- （二）报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：byqzyyyzczx@126.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

- （三）报名需提交资料（需加盖公章）

- 有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）。

- 十二、开标时间及地点

- （一）开标时间：2025年9月24日上午10:30；

- （二）开标地点：广州市白云区人和镇鹤龙7路2号广州中医药大学第一附属医院白云医院行政楼四楼会议室；

- 联系方式：李老师：020-28806143（项目咨询）

- 肖/李老师：020-28806136/6142（招采流程咨询）

广州中医药大学第一附属医院白云医院

2025年9月16日

法定代表人及授权人证明

致：广州中医药大学第一附属医院白云医院

本授权书声明：注册于     （  国家或地区）的

（投标单位名称）在下面签字的法定代表人委托代表本公司授权在下面签字的               （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院白云医院采购非接触眼压计医疗设备项目（项目编号：广中医一院白云医院招【2025】 26号） ”招标的“报名、开标”事项，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

注：法定代表人和代表人身份证复印件粘贴处上加盖公章。

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权代表人身份证复印件 粘贴处

法定代表人（签字或盖章）                         被授权人（签字或盖章）

日期：                                                       日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：

企业注册号码：                        企业类型：

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 招标项目编号 |  | 报名日期 |  | 包号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 (营业执照) |  | 邮编 |  |  |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 |  |  |